## 表紙
応 札 仕 様 書
件名：病院救急車 一式
令和6年○月○○日
（御社住所）
（御社名）
（代表者名及び印鑑）

## Ⅱ 備えるべき要件
貴学の仕様要件 |  | （御社名）の応札仕様 | 備考 (カタログNo.等)
Ⅱ 調達物品に備えるべき要件 |  | Ⅱ 調達物品に備えるべき要件
（1）車両本体
1) | 車両本体は、以下の要件を満たすこと。 | 1)
1-1 | ベースシャーシ：バン （参考車種：トヨタ標準救急車 CBF-TRH221S-QFTDK） （参考車種：ニッサンキャラバンNV350 2WDスーパーロングワイドルーフ） | 1-1
1-2 | 機関：ガソリン式 排気量2500cc 2WD 低公害車 | 1-2
1-3 | 車体制作寸法（次の寸法の範囲内とする） 車体全長：約5,600mm、車体全幅：約2,000mm、車体全高：約2,600mm、 傷病室長：約4,500mm、傷病室幅：約1,750mm、傷病室高：約1,850mm | 1-3
1-4 | 定員７人以上（ストレッチャー含む） | 1-4
1-5 | 機械器具及び材料はすべて新品とし、JIS規格若しくは同等の品質の物を使用する。 | 1-5
1-6 | 車体はオールスチール製を原則とし、保安基準及び道路運送法等の諸規格に適合させる。 | 1-6
1-7 | 設計に対する基本方針として、機能良好であることを原則とし、かつ、堅牢優美を加味したスタイリングとする。 | 1-7
2) | 車体構造関係 | 2)
2-1 | 骨格は鋼板各種型鋼及び特殊折り曲げ材で組み立て、リベット、溶接等で固定する。 | 2-1
2-2 | 外版は磨き鋼板張りとし、鋲締めまたは溶接等で固定する。天井内板張りは、車両メーカー標準品を基準とする。 | 2-2
3) | 扉関連 | 3)
3-1 | 後部ドア解放部、下側に大型ステップリヤバンパーを設ける。（アルミ縞銅板貼り付け） | 3-1
3-2 | 左側のスライドドアに昇降用のステップを設ける。 | 3-2
3-3 | 運転席、助手席にそれぞれ乗降扉を設ける。 | 3-3
3-4 | スライドドア・後部ドアには半ドア防止の機能を設ける。 | 3-4
4) | 窓関連 | 4)
4-1 | 前窓は上部ぼかし入りとする。 | 4-1
4-2 | 後窓は固定窓とし、前面にくもりフィルムを貼り内部が外から不可視となる様にする。（ドライブレコーダー取り付けに際し、本学担当者と要調整） | 4-2
4-3 | 側窓は引違窓及び固定窓で、全面にくもりフィルム貼り内部が外から不可視となる様にする。 | 4-3
5) | カーテン、床関連 | 5)
5-1 | 運転席、助手席を除く各窓にはオプションのカーテンを貼り付ける。 | 5-1
5-2 | 床板は車両メーカー標準部材厚さとする。 | 5-2
5-3 | 床上張りは車両メーカー標準部材の上張り仕上げとする。 | 5-3
5-4 | 運転席廻り、および助手席廻りの足元には車両メーカー純正のフロアマットを敷く。 | 5-4
5-5 | 座席、ストレッチャー用防振架台装置、棚、その他の重量品を固定するために有効な補強部材を床根太に取り付ける。 | 5-5
(2) 車両装備
1) | メインストレッチャー 防振架台 | 1)
1-1 | 患者室の右側付近に設置する。 | 1-1
1-2 | 確実にメインストレッチャーを固定できる装置を設置すること。 | 1-2
1-3 | 振動及び水平方向の加速度を減衰させる構造を有すること。 | 1-3
1-4 | 水平方向の移動が可能な構造であること。 | 1-4
1-5 | 防振機能を固定する防振ロック装置を有すること。 | 1-5
1-6 | ストレッチャーは、最大許可荷重は、180kg程度に対応できること。 | 1-6
2) | 患者室内装備 | 2)
2-1 | 座席は横向き２人以上、後ろ向き１人、前向き１人等で４人以上に対応すること。シートベルト付。 | 2-1
2-2 | 収納庫：木製又は金属製で開放防止ロック付 | 2-2
2-3 | ルーフ換気扇取付 | 2-3
2-4 | 照明：室内全体を明るく照らす、調光機能付き蛍光灯 LED式 | 2-4
2-5 | バックボード | 2-5
2-6 | ネットシェルフ | 2-6
2-7 | アシストグリップ：患者室左側ルーフサイドに取付 | 2-7
2-8 | ダストボックス：樹脂製（上蓋足踏み開閉式） | 2-8
3) | 電源装置関連 | 3)
3-1 | AC100電源用インバーター1500ｗ（正弦波）装備すること。 | 3-1
3-2 | 予備バッテリー、収納庫を設置すること。 | 3-2
3-3 | 外部電源導入装置は、車両後部に蓋を付けて装備する。 | 3-3
3-4 | 外部電源導入装置作動中はメインエンジンがかからない回路とする。 | 3-4
3-5 | 走行時予備バッテリーに充電可能な自動充電器を取り付ける。 | 3-5
3-6 | ブレーカー、切り替えスイッチ、パイロットランプを見やすくまとめて配置する。 | 3-6
3-7 | AC100V電源コンセント3P2口を4か所以上設備する。 | 3-7
3-8 | AC100V電源は、インバーター電源と外部入力電源を自動で切り替え可能な装置とする。 | 3-8
3-9 | 外部電源導入装置のケーブルは10ｍ程度とする。 | 3-9
3-10 | DC12V電源USBコンセント2.4Aを1か所以上設備する。 | 3-10
4) | 塗装及び文字マーク関連 | 4)
4-1 | 外装塗装は一定の下地作業を施し、指定色塗装を実施する。 | 4-1
4-2 | 文字、ロゴマーク、赤帯などは、大学指定のデータに準じて記載する。 | 4-2
4-3 | 室内で塗装が必要な箇所は、ベース車両の室内塗装に準ずる。 | 4-3
5) | 救急車指定車両、患者輸送車としての装備 | 5)
5-1 | 車両前方の屋根上に散光式赤色警光灯を設置する。 | 5-1
5-2 | 電子サイレンアンプを運転席ダッシュボードに組み込み取り付けする。操作時に運転手の視線移動なく、手の届く位置に配置する。アンプ出力は50Wクラスとする。 | 5-2
5-3 | サイレンアンプには電子音声で「交差点侵入」「バック」「右折」「左折」「救急車両進行」を明示することができるようにする。 | 5-3
5-4 | 運転席にフレキシブルマイクを装備し、運転者が容易に使用できるスイッチを設ける事。 | 5-4
6) | 附属品 | 6)
6-1 | 消火器 | 6-1
6-2 | 金属製工具セット | 6-2
6-3 | 停止表示板 | 6-3
6-4 | 輪止め | 6-4
6-5 | 運転席マット | 6-5
(3) その他
1) | 諸登録・申請 | 1)
2) | 承認図書作成 | 2)
3) | 完成車輸送 | 3)
4) | 保守体制等 | 4)
4-1 | 通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。 | 4-1
4-2 | 本学病院に２時間以内に到着できる範囲内で、技術サービス員を複数名有する支店もしくは代理店があること。 | 4-2
5) | 保守期間 | 5)
5-1 | 納入検査確認後１年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。 | 5-1
6) | 引き渡し時説明及び説明書（マニュアル）等 | 6)
6-1 | 車両の取り扱いに関する教育訓練は、本学病院職員と協議のうえ、指定する日時、場所で行うこと。 | 6-1
6-2 | 操作マニュアルは、車両本体及びすべての機器について日本語版を本学が指定する部数提供すること。 | 6-2
7) | その他 | 7)
7-1 | 納入する機器等に係る情報を、本学が指定するテンプレートに入力のうえ、当該機器の写真（設置場所も含む）を添えて提出すること。なお、特別な事情を除き納品完了後１週間以内に提出すること。 | 7-1